煤层含气量自动测试系统

技术规格书

一、功能要求

1. 用于煤层气页岩气现场含气量测试，能够全自动采集煤页岩解吸过程中的压力、温度和气体体积，并符合GB/T 19559-2008 《煤层气含量测定方法》标准要求，分析计算煤层气含量。

2. 具有数据处理软件：能以电子表格的方式生成时间、体积、环境温度、环境压力等历史记录，并可供查询。可生成符合GB/T 19559-2008《煤层气含量测定方法》文件格式要求的含气量测试报告。

二、技术参数要求

1. 主机

*1.1可同时测试的样品个数：≥8个；

*1.2现场解吸气量采用高精度流量计量装置，满量程误差≤0.5%，整体精度≥99.5%，动态流量计量范围：（0.05～400）ml/min；

*1.3接口采用方便拔插且密封效果好的快速接头；

1.4方便采集气样；

1.5每个通道都具有独立的尘水过滤装置；

1.6 工作电压：220V±20v；

1.7工作温度：-20℃～60℃。

2. 采集软件

*2.1能实时显示解吸曲线和累计体积曲线；

2.2含气量测试结果能自定义存盘时间间隔；

*2.3意外断电情况下数据不丢失；

*2.4能通过软件自动判断解吸完成与否并能手动停止；

3.含气量解释软件

3.1解吸气数据可以直接导入解释软件，无需手动输入；

3.2使用USBM方法计算损失气，并能自由选点；

3.3能自动生成解吸时间与解吸体积等的关系图；

*3.4一键生成符合GB/T19559-2008标准的含气量测试报告。

4.残余气测试系统

4.1残余气解吸设备同时解吸样品数量：≥2个；

4.2粉碎速度（粉碎至：≤60目（0.025mm））：煤岩样品≤5min，页岩样品≤10min；

4.3研磨罐容积：≥100cm3；

4.4重量：≤30kg；

*4.5出气口：带阀门及过滤装置；

4.6数量：1台。

5. 样品解吸罐（不锈钢）

5.1重量：≤3kg/个；

5.2耐压：≥0.3MPa；

5.3尺寸及数量：φ120mm*300mm 8个；

*5.4容积：≥1000 cm3；

5.5出气口：带阀门及尘水过滤装置。

6.恒温水浴箱

*6.1温控范围：环境温度～95℃，温控精度：±0.5℃；

6.2水浴箱能同时放置φ120mm*300mm样品解吸罐个数：≥8个；

6.3体积：≤800mm*600mm*600mm；

6.4重量：≤45kg；

6.5带底部排水口且排水口不突出于箱体；

6.6数量：1台。

7. 天平

7.1充电式电子天平：量程≥5kg，精度:±5g；

7.2数量：1台。

8. 附属备件

8.1现场配套修理工具：1套；

8.2进口快速接头：16对；

8.3解吸硅胶管：30米。

三、附机

笔记本电脑1台

CPU：Intel酷睿i5以上，内存4GB以上，硬盘： 500GB SATA以上，DVD-RW光驱，14.1″液晶显示器，正版windows10专业版操作系统；

四、其它

1. 仪器各组成部分应具有良好的人机功能，耐用、美观，仪器边沿无刺手毛刺；

2. 仪器各组成部分应有轻便耐用的外包装箱体（工程塑料材质）以便于现场携带和搬运；

3. 提供现场一天以上操作及保养培训和提供2次（每次2人）免费技术培训。

4. 能够提供良好的售后服务及详尽的技术指导（5×8小时电话支持，48小时现场服务）。

5. 产品整机质保1年以上,随机软件终身免费升级，质保期满后能提供3年以上的维修保养服务。

6. 投标产品必须是已定型成熟产品并在中国境内有相应销售记录，不接受临时试制产品。